Załącznik nr 2b do SIWZ – formularz parametrów technicznych w zakresie II części zamówienia (dostawa aparatu USG)

| L.p. | Parametry minimalne określone przez Zamawiającego | Parametry oferowane /wypełniając tę kolumnę Wykonawca winien odnieść się do wszystkich wymienionych parametrów minimalnych/ wpisać wartości oferowane |
| --- | --- | --- |
| Aparat USG – 1 szt. |
| 1. | Producent i model |  |
| 2. | System zgodny z unijną dyrektywą Restriction of Hazardous Substances (ROHS 201 1/65/UE) z dnia 3 stycznia 2013r. lub równoważny |  |
| 3. | System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością ich blokowania na stałe i do jazdy na wprost oraz wadze poniżej 110 kg |  |
| Konstrukcja i konfiguracja |  |
| 4. | Liczba procesowych kanałów odbiorczych min. 60 000 |  |
| 5. | Monitor kolorowy ciekłokrystaliczny, min 21” o wysokiej rozdzielczości |  |
| 6. | Możliwość zmiany wysokości monitora niezależnie od konsoli aparatu |  |
| 7. | Monitor umieszczony na ruchomym wysięgniku, regulacja lewo-prawo, góra-dół, pochył, obrót |  |
| 8. | Min. 4 aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych |  |
| 9. | Panel dotykowy wspomagający obsługę aparatu |  |
| 10. | Liczba obrazów pamięci dynamicznej dla CD i obrazu 2D min. 2200 klatek oraz zapis dopplera spektralnego min 30 sekund |  |
| 11. | Wymagana dynamika aparatu min. 200 dB |  |
| 12. | Wewnętrzny dysk twardy o pojemności min. 500 GB, do zapisywania obrazów cyfrowych i wymiany obrazów medycznych współpracujący z oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego tj. aplikacją Optimed wersja 6.10 |  |
| 13. | Nagrywarka płyt wbudowana w aparat, formaty zapisu: obrazowanie cyfrowe i wymiana obrazów w medycynie, współpracująca z oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego tj. aplikacją Optimed wersja 6.10. |  |
| 14. | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) min. 1.0 do 17.0 MHz |  |
| 15. | Możliwość płynnej regulacji położenia panelu sterowania we wszystkich kierunkach – góra/dół, obrót wokół osi |  |
| 16. | Videoprinter czarno-biały małego formatu, wbudowany w aparat |  |
| Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |
| 17 | Regulacja głębokości penetracji w zakresie min. od 2 cm do 30 cm |  |
| 18. | Regulacja wzmocnienia głębokościowego wiązki ultradźwiękowej min. 8 stref |  |
| 19. | Obrazowanie harmoniczne |  |
| 20. | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy) |  |
| 21. | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 490 obrazów na sek. |  |
| 22. | Doppler pulsacyjny (PWD), Color Doppler (CD), Power Doppler (PD), na wszystkich oferowanych głowicach |  |
| 23. | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu. |  |
| 24. | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 1 mm -20 mm |  |
| 25. | Tryb Spektralny Doppler z Falą Ciągłą (CWD), sterowany pod kontrolą obrazu 2D, maksymalna mierzona prędkość przy kącie 0°, min. 12,5 [m/s]. |  |
| 26. | Tryb M-mode |  |
| 27. | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD |  |
| 28. | Tryb Triplex (B + CD/PD + PWD) |  |
| 29. | Specjalistyczne oprogramowanie do badań echokardiograficznych, badań jamy brzusznej, badań naczyniowych, badań małych narządów (sutki, tarczyca, jądra), badań układu kostno-szkieletowego, badań transkranialnych, badań ginekologicznych, badań położniczych, badań urologicznych, badań neonatologicznych |  |
| Funkcje użytkowe |  |
| 30. | Min. 9-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym |  |
| 31. | Min. 10-stopniowe powiększenia obrazu zamrożonego |  |
| 32. | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu 2D wyzwalana przy pomocy jednego przycisku (m. in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) |  |
| 33. | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m. in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) |  |
| 34. | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 5 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D |  |
| 35. | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum |  |
| 36. | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy |  |
| 37. | Pomiar odległości, min. 6 pomiarów |  |
| 38. | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości |  |
| 39. | Pomiary kardiologiczne w prezentacji 2D: min. LVEDV, LVESV, EF, CO; w prezentacji M: EF, CO, LA/Ao |  |
| 40. | Pomiary w trybie dopplera spektralnego kardiologiczne min.: MV A, AVA, VTI, Qp/Qs; naczyniowe min.: PS, ED, PI, RI, HR, PS/ED wraz z raportami z badania kardiologicznego |  |
| 41. | Pomiary w trybie kolorowego dopplera metodą PISA |  |
| Głowice ultradźwiękowe |  |
| 42. | Głowica convex |  |
| 43. | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 1.0 – 6.0 MHz (± 1 MHz) |  |
| 44. | Obrazowanie harmoniczne |  |
| 45. | Liczba elementów min. 190 |  |
| 46. | Pole widzenia głowicy min. 70 stopni |  |
| 47. | Głowica liniowa do badań małych narządów, badań mięśniowo-szkieletowych oraz naczyniowych |  |
| 48. | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 3.0 – 13.0 MHz (± 1 MHz) |  |
| 49. | Szerokość czoła głowicy max. 52 mm przy wyłączonym obrazowaniu trapezowym |  |
| 50. | Liczba elementów min. 190 |  |
| 51. | Głowica sektorowa |  |
| 52. | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 1.0 – 4.0 MHz (± 1 MHz) |  |
| 53. | Liczba elementów min. 110 |  |
| 54. | Pole widzenia głowicy min. 70 stopni |  |
| 55. | Głowica endowaginalna |  |
| 56. | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min 3.0 - 10.0 MHz (± 1 MHz) |  |
| 57. | Liczba elementów min. 190 |  |
| 58. | Kąt pola widzenia głowicy min. 160° |  |
| Inne: |  |
| 59. | Protokół komunikacji obrazowania cyfrowego i wymiany obrazów w medycynie do przesyłania obrazów i danych min. z funkcją wykonywania zrzutów z ekranu, raportów strukturalnych |  |
| 60. | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów |  |
| 61. | Możliwość rozbudowy o badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących z wykorzystaniem niskich wartości indeksu mechanicznego (MI) dostępnych do głowicy convex. Długość pętli w czasie procedur kontrastowych min. 10 minut. |  |
| 62. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D/4D z głowic wolumetrycznych z maksymalną prędkością min. 30 vps |  |
| 63. | Możliwość rozbudowy o zastosowanie technologii eliminującej efekt przepływu w naczyniach celem optymalizacji wizualizacji naczyń |  |
| 64 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie automatycznie wykrywające granice lewej komory serca oraz przedsionków w typowej koniuszkowej projekcji 2 i 4 jamowej i w sposób w pełni automatyczny wyliczającego wymiary końcowej objętości skurczowej oraz rozkurczowej, frakcji wyrzutowej EF |  |
| 65 | Możliwość rozbudowy o głowicę cewnikową wewnątrzsercową o średnicy do 3 mm |  |
| 66 | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową |  |
| 67 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne w czasie rzeczywistym na zaoferowanych głowicach liniowych oraz convexowych. |  |
| 68 | Zasilanie 230V |  |
| 69. | Urządzenie przygotowane do przyłączenia do systemu informatycznego e-zdrowie funkcjonującego u Zamawiającego (bez zakupu dodatkowych licencji) |  |
| 70. | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |
| 71. | W okresie gwarancyjnym 1 przegląd serwisowy rocznie na koszt dostawcy łącznie z wymianą elementów, które podlegają wymianie w okresie obowiązywania gwarancji |  |
| 72. | Gwarancja dostępności części zamiennych i serwisu przez okres minimum 10 lat |  |
| 73. | Instruktaż dla personelu obsługującego urządzenia w siedzibie zamawiającego w terminie dogodnym dla zamawiającego |  |

.........................................................

/podpis upełnomocnionego(ych)

przedstawiciela(i) Wykonawcy/