Załącznik nr 4. Formularz wymaganych parametrów.

Zadanie nr 1. USG

Producent; ………………………………………………………….

Rok produkcji: ……………………………………………………..

Nazwa i model: ……………………………………………………..

Kraj pochodzenia: ………………………………………………….

| L.p. | Parametry wymagane | Parametry oferowane (opisać) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe i do jazdy na wprost min. dwóch kół, ze zintegrowanym systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji i archiwizacji sterowanymi z klawiatury |  |  |
|  | Zasilanie 230V ±10%; 50Hz, max 500 Watt |  |  |
|  | Waga systemu maksymalnie 85 kg |  |  |
|  | Cyfrowy monitor LCD o przekątnej ekranu powyżej 21”, o rozdzielczości min. 1920 x 1080 pixeli, regulowany: prawo/lewo, przechył przód/tył, |  |  |
|  | Panel sterowania regulowany góra/dół min 20 cm |  |  |
|  | Panel sterowania obrotowy prawo/lewo min +/- 150 stopni |  |  |
|  | Dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 12”, do sterowania funkcjami aparatu i wprowadzania danych |  |  |
|  | Opcja pozwalająca na powiększenie obrazu USG na cały ekran tak, aby obraz USG wypełniał więcej niż 85% powierzchni ekranu |  |  |
|  | Możliwość zduplikowania obrazu diagnostycznego (B, B+CD/PD) na dotykowym ekranie LCD aparatu celem ułatwienia wykonania procedur interwencyjnych (biopsja) |  |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych wyświetlana na ekranie dotykowym lub wysuwana z pulpitu aparatu |  |  |
|  | Dynamika systemu min. 320 dB |  |  |
|  | Liczba cyfrowych kanałów odbiorczych przetwarzania ultradźwiękowego min. 4 500 000 |  |  |
|  | Wyświetlanie lini i wartości regulacji wzmocnienia głębokościowego (TGC), min. 8 regulatorów |  |  |
|  | Wyświetlanie lini i wartości regulacji regulacja wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki |  |  |
|  | Zakres głębokości obrazowania min. od 2 do 40 cm |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy systemu min. od 1 do 18 MHz |  |  |
|  | Ilość aktywnych równorzędnych gniazd do podłączania głowic obrazowych min. 4 gniazda |  |  |
|  | Gniazdo do podłączania głowicy nieobrazowej pracującej w trybie CW Doppler |  |  |
|  | Podręczna pamięć powyżej 2000 obrazów (Cine Loop) z możliwością wyboru długości pętli obrazowych |  |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w trybie 2D min. 1900 obrazów/s |  |  |
|  | Ogniskowanie strefowe lub punktowe z możliwością regulacji jego wielkości i położenia |  |  |
|  | Możliwość monitorowania sygnału EKG (wyświetlana krzywa na ekranie) przy pomocy elektrod EKG, bez dodatkowych zewnętrznych modułów |  |  |
|  | Moduł EKG oraz Physio (m.in. sygnał oddechowy, pulsu) wbudowany w aparat |  |  |
|  | Czarno-biały videoprinter małego formatu |  |  |
|  | Funkcja uśpienie systemu i ponowne wybudzenie go w czasie maksymalnie 20s |  |  |
|  | Współpraca aparatu z głowicami: - phased array - liniowe - convex - endovaginalne - wielopłaszczyznowa, matrycowa min. 2500 elementów do obrazowania 2D dedykowana do echokardiografii przezprzełykowej - dopplerowskie typu ołówkowego - volumetryczne convex i endovaginalna |  |  |
|  | Tryby obrazowania: - 2D (B-mode) - M-mode - Kolor M-mode - Doppler pulsacyjny (PW) i HPRF - Doppler ciągły (CW) z głowic sektorowych obrazowych i głowicy nieobrazowej - Doppler kolorowy (CD) wszystkie głowice - Power (angio) Doppler - Duplex (2D +PW/CD/Power Doppler) - Triplex (2D + CD/Power Doppler + PW) - Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny |  |  |
| Tryb 2D |  |  |  |
|  | Powiększenie (zoom) dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych min. 15-stopniowy |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B-mode przy pomocy jednego przycisku (wzmocnienie, TGC) |  |  |
|  | Funkcja korekcji prędkości ultradźwięków w zależności od tłumienia wiązki w tkance tłuszczowej |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu B-mode (wzmocnienie, TGC) |  |  |
|  | Funkcja post-processingu 2D z regulacją wzmocnienia, kontrastu, powiększenia, z funkcją zmiany mapy szarości |  |  |
|  | Zaawansowany filtr do redukcji szumów z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek o różnej echogeniczności |  |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 8 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego |  |  |
| Tryb M |  |  |  |
|  | Pojemność pamięci dynamicznej w M-mode min. 60 s. |  |  |
|  | Obrazowanie kolor Doppler w M–mode |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja 2D i M-Mode w różnych proporcjach wielkości oraz prezentacji M-mode na całym ekranie |  |  |
|  | Anatomiczny M-mode |  |  |
| Tryb Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) |  |  |  |
|  | Wielkość bramki PW Doppler min. od 1 do 20 mm |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów aparatu dla PWD przy pomocy jednego przycisku (skala, linia bazowa) |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja 2D i PWD w różnych proporcjach wielkości oraz prezentacji PWD na całym ekranie |  |  |
|  | Funkcja post-processingu PWD z regulacją położenia linii bazowej, odwrócenia spektrum, korekcji kąta bramki, wzmocnienia spektrum, regulacji skali czasu |  |  |
| Tryb Spektralny Doppler z Falą Ciągłą (CWD) |  |  |  |
|  | Sterowany pod kontrolą obrazu 2D |  |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przy kącie 0° min. 18 m/s |  |  |
| Tryb Doppler Kolorowy (CD) |  |  |  |
|  | Pojemność pamięci dynamicznej prezentacji Doppler kolorowy min. 2000 obrazów |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch obrazów – jeden w trybie B-mode, drugi w trybie Dopplera Kolorowego |  |  |
| Głowice ultradźwiękowe |  |  |  |
|  | Głowica sektorowa do badań przezklatkowych serca: - Zakres częstotliwości pracy min. od 2 do 5 MHz (+/- 1 MHz) - Ilość elementów min. 80 - Kąt pola skanowania min. 90° |  |  |
|  | Głowica liniowa do badań naczyniowych, badań małych narządów, struktur powierzchniowych, mięśniowoszkieletowych: - Zakres częstotliwości pracy min. od 4 do 13 MHz (+/- 1MHz) - Ilość elementów min. 250 - Szerokość pola obrazowania przy wyłączonym obrazowaniu trapezowym max 40mm |  |  |
|  | Głowica convex do badań jamy brzusznej: - Zakres częstotliwości pracy min. od 1 do 6 MHz (+/- 1MHz) - Ilość elementów min. 380 - Kąt pola skanowania min. 70° |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę endowaginalną do badań ginekologicznych, położniczych: - Zakres częstotliwości pracy min. od 4 do 10 MHz (+/- 1MHz) - Ilość elementów min. 250 - Kąt pola skanowania min. 180° |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań małych narządów, struktur powierzchniowych, mięśniowoszkieletowych: - Zakres częstotliwości pracy min. od 6 do 13 MHz (+/- 1MHz) - Ilość elementów min. 500 - Szerokość pola obrazowania przy wyłączonym obrazowaniu trapezowym min. 50mm |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę: Głowica sektorowa przezprzełykowa wieloczęstotliwościowa do badań serca wykonana w technologii wielorzędowej matrycowej - Zakres częstotliwości pracy min. od 2 do 8 MHz (+/- 1MHz) - Ilość elementów min. 2500 - Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę microconvex: - Zakres częstotliwości pracy min. od 5 do 9 MHz (+/- 1MHz) - Ilość elementów min. 250 - Kąt pola skanowania min. 120° |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę sektor o zakresie częstotliwości min. 3.0 –9.0 MHz (+/- 1MHz), kącie pola widzenia min. 90°, ilości elementów min. 96 |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wolumetryczną głowicę convex o zakresie częstotliwości min. 2.0 – 7.0 MHz (+/- 1MHz), kącie pola widzenia min. 85°, ilości elementów min. 320 |  |  |
| Oprogramowanie aparatu |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń z tworzeniem raportów do badań: - Echokardiograficznych dorosłych - Naczyń szyjnych i obowodowych - Brzusznych - Mięśniowoszkieletowych - Małych narządów - Pediatrycznych - Urologicznych |  |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń umożliwiające tworzenie własnych wzorów i formuł obliczeniowych |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert: Elastografia typu strain (tzw. uciskowa) dostępna na min. 1 głowicy liniowej i min. 1 głowicy endowaginalnej, możliwość porównania wyznaczonych obszarów z wyliczeniem ‘strain ratio’ Możliwość ustawienie obrazów tzw. side by side Dostępny wskaźnik prazujący w czasie rzeczywistym pokazujący poprawność wykonywania elastografii Dostępne narzędzie do automatycznego powielania pomiaru wykonywanego na obrazie elastograficznym i przenoszącym go na obraz standardowy Funkcja elastografii wskazująca obszary płynowe |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert: Funkcja oceny kompleksu IMT z wybranego regulowanego obszaru sposób automatyczny, dostępna bezpośrednio na aparacie, ze wskazaniem skuteczności wykonanego pomiaru wyrażonej w procentach |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert: Obrazowanie panoramiczne min. 50 cm wykonywane w czasie rzeczywistym bezpośrednio na aparacie, na głowicach liniowych oraz głowicy brzusznej typu convex z możliwością wykonywania pomiarów na powstałym obrazie |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania ofert: Konfigurowalny/modyfikowalny przez użytkownika protokół echokardiograficznej próby obciążeniowej min. 8 przyłożeń min. 8 projekcji |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do w pełni zautomatyzowanej analizy typu „strain” wyliczające globalną funkcję lewej komory (GLS), oraz oceny odcinkowej ruchomości ścian, deformacji i synchronii przy użyciu technologii ‘speckle tracking’ wraz z umieszczeniem wyniku w postaci 18 segmentowego wykresu kołowego. Wymagane automatyczne rozpoznanie projekcji AP4, AP3, AP2 |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań CT, MRI, PET, USG, Mammograficznych celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami badania USG |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o stację archiwizacyjną z aktywnym złączem do importu danych/transmisji w sieci komputerowej w standardzie DICOM 3.0 umożliwiające pobieranie obrazów oraz raportów strukturalnych kardiologicznych z urządzeń USG oraz z możliwością pobierania obrazów z PACS-a (funkcja Query/Retrieve) do stacji roboczej |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję automatyzacji podstawowych pomiarów biometrycznych, m.in. BPD, AC, HC, FL z obrazu 2D, z możliwością wykonania pomiarów na obrazach zapisach w archiwum |  |  |
| Archiwizacja |  |  |  |
|  | Archiwizacja danych demograficznych, pomiarowych i obrazów w wewnętrznym archiwum na dysku twardym o pojemności min. 500GB. |  |  |
|  | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki |  |  |
|  | Wbudowana w aparat nagrywarka CD/DVD do archiwizacji badań, umożliwiająca eksport obrazów w formacie DICOM oraz formacie np. JPG, AVI |  |  |
|  | Automatycznie dodawana przeglądarka plików DICOM przy nagrywaniu na nośniki zewnętrzne |  |  |
|  | Port USB do archiwizacji obrazów na pamięciach przenośnych. Port umieszczony w pulpicie aparatu |  |  |
|  | Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu |  |  |
|  | Możliwość zabezpieczenia dostępu do badań pacjenta na dysku aparatu hasłem |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o aktywne złącze do eksportu danych i transmisji w sieci komputerowej w standardzie DICOM 3.0 zawierający minimum DICOM Worklist oraz raporty strukturalne kardiologiczne oraz naczyniowe |  |  |
|  | Opcja podłączenia aparatu do zdalnego serwisu online producenta poprzez udostępnioną sieć internetową. Podłączenie do zdalnego serwisu pozwalające na świadczenie zdalnych usług serwisowych na terenie Polski przez autoryzowany serwis producenta, co pozwala na zapewnienie bezpiecznej i stałej opieki serwisowej. |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące. |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych minimum 10 lat. |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (nazwa i adres, numer kontaktowy). |  |  |

Wartość netto dla zadania nr 1: …………………………………………………………… zł

Podatek vat: ……………………………………………………………………………….. zł

Wartość brutto: ……………………………………………………………………………. zł

Zadanie nr 2. Zestaw holterowski.

PRODUCENT:

KRAJ POCHODZENIA:

OFEROWANY MODEL:

ROK PRODUKCJI ( WYMAGANY 2023):

|  | L.p. | Parametry oferowane (opisać) |
| --- | --- | --- |
|  | PROGRAM ANALIZY HOLTEROWSKIEJ EKG – 1 szt. |  |
|  | Oprogramowanie analizujące kompatybilne z MS Windows 10 Professional 64 bit |  |
|  | Obsługa rejestratorów 3- i 12-kanałowych |  |
|  | Analiza zapisów o czasie trwania do 168 godzin |  |
|  | Definiowanie praw dostępu i haseł dla różnych typów użytkowników |  |
|  | Czas odczytu danych z rejestratora i analizy w trybie automatycznym poniżej 1 min. |  |
|  | Tryb pracy programu retrospektywny, prospektywny lub superimpozycji |  |
|  | Skanowanie prospektywne metodą stronicowania lub superimpozycji z automatycznymi kryteriami zatrzymania |  |
|  | Możliwość zmiany kryteriów skanowania przed i w trakcie analizy retrospektywnej i prospektywnej |  |
|  | Możliwość zmiany kryteriów zatrzymania skanowania w trakcie analizy prospektywnej |  |
|  | Przeglądanie zapisu EKG metodą stronicowania lub metodą nakładania pobudzeń |  |
|  | Klasyfikacja nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu serca-pobudzeń pojedynczych, par i częstoskurczów, tachy- i bradykardii |  |
|  | Przeglądanie pełnego zapisu EKG z 12 odprowadzeń |  |
|  | Przeglądanie EKG, wzorców, tabeli arytmii, trendów i histogramów |  |
|  | Znakowanie kolorem poszczególnych typów pobudzeń |  |
|  | Nieograniczona liczba wzorców pobudzeń |  |
|  | Możliwość dodawania i usuwania podudzeń |  |
|  | Wykrywanie epizodów Bigemini i Trigemini |  |
|  | Detekcja tachykardii komorowej i nadkomorowej |  |
|  | Rytm minimalny, średni, maksymalny wykrywany tylko z pobudzeń normalnych lub wszystkich |  |
|  | Synchroniczna praca w kilku oknach jednocześnie - możliwość jednoczesnej prezentacji kilku sekcji analizy |  |
|  | Automatyczne wykrywanie epizodów migotania przedsionków |  |
|  | Ocena niedokrwienia na podstawie analizy ST w 12 odprowadzeniach EKG i możliwość edycji tych epizodów |  |
|  | Obliczanie i kwantyfikacja zmienności R-R |  |
|  | Histogram odstępu RR oraz przedwczesności nadkomorowej |  |
|  | Histogram częstoskurczów komorowych i nadkomorowych |  |
|  | Analiza kardiostymulatorów jedno- i dwujamowych, wykrywanie błędów stymulacji |  |
|  | Natychmiastowy dostęp do zaznaczonych przez pacjenta fragmentów EKG na podstawie znaczników zdarzeń oraz możliwość ich edycji |  |
|  | Możliwość powtórnego skanowania badania przy użyciu do analizy innych odprowadzeń |  |
|  | Możliwość wykluczenia z analizy wskazanych pobudzeń |  |
|  | Dokonywanie pomiarów amplitud załamków i czasu trwania podokresów EKG z użyciem kursorów |  |
|  | Identyfikacja epizodów tachykardii i bradykardii |  |
|  | Możliwość wyboru przykładów EKG do raportu końcowego |  |
|  | Możliwość automatycznego dodawania przykładów |  |
|  | Możliwość konfigurowania ankiety pacjenta |  |
|  | Możliwość konfigurowania i podglądania raportu końcowego na ekranie przed wydrukiem |  |
|  | Analiza QT |  |
|  | Możliwość wyboru korekcji QT: liniowej, Bazett’a lub Fridericia |  |
|  | Wybór opcji RR prior, RRc lub RR16 dla interwałów RR używanych z QTc |  |
|  | Trendy QT/QTc zawierające wartości minimalne, średnie i maksymalne |  |
|  | Trendy QT/QTc wyświetlane wspólnie z rytmem serca i trendami interwałów RR |  |
|  | Analiza HRV czasowa |  |
|  | Oprogramowanie i instrukcje w języku polskim |  |
|  | REJESTARTOR HOLTEROWSKI 12-KANAŁOWY – 1 szt. |  |
|  | Rejestrator cyfrowy z zapisem na kartach pamięci typu SD |  |
|  | Zapis 12 standardowych odprowadzeń kończynowych i przedsercowych z 10 elektrod |  |
|  | Kabel pacjenta typu „LeadForm” – jedna wiązka z luźnymi końcówkami, wzmocniony włóknami kewlarowymi |  |
|  | Kontrola podłączeń rejestratora przez pomiar i wizualizację na ekranie oporności każdej elektrody |  |
|  | Podgląd każdego odprowadzenia EKG na ekranie LCD rejestratora |  |
|  | Przycisk zdarzeń pacjenta |  |
|  | Automatyczna rejestracja czasu rozpoczęcia badania |  |
|  | Wykrywanie impulsów stymulatora z częstotliwością próbkowania, min. 32.000 próbek/sekundę/kanał |  |
|  | Możliwość wprowadzania identyfikatora ID pacjenta |  |
|  | Pasmo częstotliwości rejestrowanego sygnału EKG min. Od 0,05 do 60Hz |  |
|  | Możliwość rejestracji wysokiej częstotliwości w paśmie 0,05-300 Hz |  |
|  | Częstotliwość próbkowania dla standardowej akwizycji i zapisu min. 180 próbek/sekundę/kanał |  |
|  | Częstotliwość próbkowania dla akwizycji i zapisu wysokiej częstotliwości min. 1.000 próbek/sekundę/kanał |  |
|  | Wysoka rozdzielczość przetwarzania a/c, min. 20 bitów |  |
|  | Zasilanie rejestratora z jednej baterii 1,5V AA |  |
|  | Możliwość rejestracji do 48 godzin |  |
|  | Sygnalizacja stanu baterii |  |
|  | Sygnalizacja odpadnięcia elektrody |  |
|  | Sygnalizacja pracy rejestratora |  |
|  | Wymiary rejestratora poniżej 100x70x30 mm |  |
|  | Masa rejestratora poniżej 130g |  |
|  | Inne |  |
| 1. | Gwarancja minimum 24 miesiące. |  |
| 2. | Dostępność części zamiennych minimum 10 lat. |  |
| 3. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (nazwa i adres, numer kontaktowy). |  |

Wartość netto dla zadania nr 2: …………………………………………………………… zł

Podatek vat: ……………………………………………………………………………….. zł

Wartość brutto: ……………………………………………………………………………. zł

Zadanie nr 3. Spirometr bezturbinowy z portem USB, z oprogramowaniem.

Producent; ………………………………………………………….

Rok produkcji: ……………………………………………………..

Nazwa i model: ……………………………………………………..

Kraj pochodzenia: ………………………………………………….

| Lp. | Parametr wymagany | Parametry oferowane (opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Spirometr bezturbinowy – symetryczna rurka Pitota |  |
| 2. | Umożliwia przeprowadzenie badań zgodnie z aktualnymi zaleceniami ATS ERS. |  |
| 3. | Możliwość przeprowadzenia jednoczasowo minimum 8 badań. |  |
| 4. | Pełne zarządzanie bazą danych, która może być zainstalowana na komputerze diagnosty lub zdalnie w celu pracy wielu komputerów z jedną bazą danych pacjentów. Możliwe łatwe podłączenie baz danych większości systemów informatycznych. |  |
| 5. | Możliwość konfiguracji (personifikacji) wydruku wyników badania, filtracja drukowania danych. |  |
| 6. | Oprogramowanie w języku polskim, bezpłatne (zarówno program, jak i jego aktualizacje). |  |
| 7. | Możlliwość oceny pomiarów według przyjętych standardów: ECCS, CottonDust, Crapo HSU, Knudson. |  |
| 8. | Zakres badań: - Spirometria spoczynkowa: IVC, IRV, ERV, TV, SVC. - Spirometria dynamiczna: FVC, FEV05, FEV1, FEV05/IVC, FEV05/FVC, FEV1/ IVC,FEV1/FVC, PEF, F25-75, F25, F50, F75, FET, MTT, FIVC, FIV05, FIV1, PIF, FIF25-75. - Maksymalna wentylacja dowolna: MVV, MVVf. |  |
| 9. | Zakres pomiaru: ± 18 l/s Dokładność: ± 2% / 50 ml/s Martwa przestrzeń:36 ml Opór: 60 Pa/l/s przy 15 l/s Dokładność pomiaru objętości: ±2 % lub ±50 ml Waga: 220 gram Zasilanie i przepływ danych: USB 2.0 |  |
| 10. | Zapas ustników papierowych (przynajmniej 100 sztuk) |  |
| 11. | Gwarancja minimum 24 miesiące. |  |
| 12. | Dostępność części zamiennych minimum 10 lat. |  |
| 13. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (nazwa i adres, numer kontaktowy). |  |

Wartość netto dla zadania nr 3: …………………………………………………………… zł

Podatek vat: ……………………………………………………………………………….. zł

Wartość brutto: ……………………………………………………………………………. zł

Zadanie nr 4. Pompa ssąco-płucząca do histeroskopii.

Producent: ………………………………………………………….

Rok produkcji: ……………………………………………………..

Nazwa i model: ……………………………………………………..

Kraj pochodzenia: ………………………………………………….

| Lp. |  | Parametr wymagany | Parametry oferowane (opisać) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Uniwersalna pompa ssąco płucząca do histeroskopii z możliwością zaprogramowania dodatkowych trybów (laparoskopia, artroskopia, urologia) |  |  |
| 2. |  | Obsługa i regulacja parametrów pracy pompy poprzez kolorowy ekran dotykowy |  |  |
| 3. |  | Funkcja płukania realizowana w oparciu o technologię rolkową / perystaltyczną |  |  |
| 4. |  | Ciśnienie płukania 15-150mmHg - histeroskopia |  |  |
| 5. |  | Przepływ 50-500 ml/min - histeroskopia |  |  |
| 6. |  | Wydajność ssania 4l/min |  |  |
| 7. |  | Dwa tryby ssania |  |  |
| 8. |  | Jednorazowy kompletny dren płuczący uniwersalny do hys/laparoskopii, z dwoma igłami do wkłucia do worka – 100 szt. |  |  |
| 9. |  | Wielorazowy kompletny dren płuczący uniwersalny hys/laparoskopii, z dwoma igłami do wkłucia do worka – 2szt |  |  |
| 10. |  | Gwarancja minimum 24 miesiące. |  |  |
| 11. |  | Dostępność części zamiennych minimum 10 lat. |  |  |
| 12. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (nazwa i adres, numer kontaktowy). |  |  |  |

Wartość netto dla zadania nr 4: …………………………………………………………… zł

Podatek vat: ……………………………………………………………………………….. zł

Wartość brutto: ……………………………………………………………………………. zł

Zadanie nr 5. Narzędzia chirurgiczne.

Producent: ………………………………………………………….,

Rok produkcji: ……………………………………………………..

Kraj pochodzenia: ………………………………………………….

| Lp. | Parametr wymagany | Ilość sztuk | Parametry oferowane (opisać) | Wartość netto za sztukę | Wartość vat za sztukę | Wartość brutto za sztukę | Ogółem wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | szczyp.opatr.maier b.zam.zakrz.265mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | uchwyt skalpela nr 4 dł 135mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | rozwieracz adson-baby z przegubem 3x4z. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | pinceta anat.180mm | 4 |  |  |  |  |  |
| 5. | imadło chir.hegar-mayo 200mm | 4 |  |  |  |  |  |
| 6. | osteotom stille 20/205mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 7. | raspator jansen 14mm 195mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 8. | raspator jansen szer.15mm 165mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 9. | szczypce kostne adson proste 200mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 10. | młotek cottle 320gr.głow.-śr.30mm 185mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 11. | prosektor penfield #4 dwustronny 205mm | 4 |  |  |  |  |  |
| 12. | kerrison tłocznik 130st.s42góra 180mm 5m | 2 |  |  |  |  |  |
| 13. | kerrison tłocznik 130st.góra 180mm 4mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 14. | kerrison tłocznik 130st.góra 180mm 3mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 15. | kerrison tłocznik 130st.góra 180mm 2mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 16. | szczypcz.love-gruenwald 3x10mm 180mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 17. | szczyp.caspar 3mm trz.160mm wygiety | 2 |  |  |  |  |  |
| 18. | haczyk diagn.caspar 90°5mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 19. | haczyk diagn.caspar 90°9mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 20. | noż.prep.pro t.mayo215mm t/t ost.zaok. | 2 |  |  |  |  |  |
| 21. | noż.prep.odg.t.metzenbaum dł230mm t/t | 2 |  |  |  |  |  |
| 22. | 1/1 kosz druc.perforowany 540x253x76mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 23. | silikonowa mata 470x230x30mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 24. | wanna do kontener 1/1 wysokosc:247mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 25. | primeline pro 1/1 pokrywa niebieska | 2 |  |  |  |  |  |
| 26. | kleszcz.naczyniowe pean proste 140mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 27. | kleszcz.naczyniowe pean zakrz.140mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 28. | dłuto żłobowe szer. 6mm dł. 240mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 29. | dłuto żłobowe szer. 8mm dł. 240mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 30. | pinceta chir.gillies 1x2z.155mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 31. | pinceta chir.semken 1x2z.150mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 32. | uchwyt skalpela nr 8 | 2 |  |  |  |  |  |
| 33. | uchwyt skalpela nr 9 145mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 34. | ostra łyżka caspar prosta #0 5,2mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 35. | Rozwieracz wziernikowy do operacji małoinwazyjnych kręgosłupa lędźwiowego | 2 |  |  |  |  |  |
| 36. | Gwarancja minimum 24 miesiące. |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Dostępność części zamiennych minimum 10 lat. |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (nazwa i adres, numer kontaktowy). |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto dla zadania nr 5: …………………………………………………………… zł

Podatek vat: ……………………………………………………………………………….. zł

Wartość brutto: ……………………………………………………………………………. zł